## Sheet1
征集性能参数及市场报价的计量装置一览表
序号 | 询价项目名称 | 询价数量 | 项目用途及依据文件 | 其它要求
1 | 车载流量计检定装置 | 1 | 1、依据JJG1038-2008《科里奥利质量流量计》检定规程、JJG667-2010《液体容积式流量计》检定规程对石油化工行业、储油库使用的科里奥利质量流量计、液体容积式流量计实施计量检定。 2、依据JJG1113-2015《水表检定装置》检定规程，对水表检定装置实施计量检定。 | 一、整套装置涵盖一辆计量车 （1）柴油，蓝牌C照； （2）具有国家工信部提供的特种车辆改装公告。 二、2000L标准金属量器 （1）等级：二等 (2)设有上下两种方式灌装，并配有防爆油泵、溢流罩； 三、100L、500L标准金属量器 （1）等级：二等
2 | 呼吸机校准装置 | 2 | 对各级医疗机构使用的急救和转运呼吸机、有创/无创呼吸机进行检测，依据是1998-2022《急救和转运呼吸机校准规范》、JJF1997—2022《无创呼吸机校准规范》、JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》 | 1、流量范围:(0.5～180)L/min;最大允许误差:±3%: 2、潮气量:(0～2000)mL;最大允许误差:±3%或者±10mL; 3、呼吸频率:(1～80)次/分;最大允许误差:±3%; 4、压力范围:(0～10)kPa;最大允许误差:±0.1kPa; 5、氧浓度:21%～100%;最大允许误差:±2%(体积分数)； 6、需要携带外出检测，要求更轻便。 7、适配国内外呼吸机和麻醉机品牌且得到验证，包括德尔格、迈科维、GE、迈瑞、科曼等知名品牌。
3 | 医用注射泵和输液泵检测仪 | 3 | 对各级医疗机构使用的医用注射泵和输液泵进行检测，依据是JJF1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 1、流量： （1） 测量范围：[5，20)mL/h，最大允许误差：±（2.0%读数+1个分度值），重复性：≤1.0%，分辨力：0.01mL/h （2）测量范围：[20，200)mL/h，最大允许误差：±（1.0%读数+1个分度值），重复性：≤0.5%，分辨力：0.01mL/h或0.1mL/h （3）测量范围：[200～1000)mL/h，最大允许误差：±（2.0%读数+1个分度值），重复性：≤1.0%，分辨力：0.1mL/h （4）流量示值最少具有4位有效数字。 2、阻塞压力： 测量范围：（0～200）kPa，最大允许误差：±2.0kPa，分辨力：0.01kPa。 3、由于被检测对象双通道较多，设备最好能够双通道拆分； 4、需要携带外出检测，最好有蓄电功能且轻便。
4 | 医用磁共振成像系统校准装置 | 1 | 对各级医疗机构使用的医用磁共振成像系统进行检测，依据是JJF2151-2024《医用磁共振成像系统校准规范》 | 1、特斯拉计(磁场强度测试仪)： （1）磁场强度的测量范围为 0.1T～3.0T，最大允许误差为±1mT。 （2）VGA 彩色图形显示,测量图形显示，高斯计自绘图，分辨力0.01μT。测量单位可选高斯，特斯拉，A/M 或 Oe。 （3）主机带 RS-232C、USB、BNC 接口。大容量数据存储及数据阅读可按存储时间查询，并上传或自行绘图。 2、全身 SAR 测量装置： （1）由光纤测温装置和SAR 模体组成。 （2）光纤测温装置的温度测量范用为 15 ℃～45 ℃ （3）最大允许误差为士0.1℃。 （4）采用触摸屏，可无线传输，抗磁场干扰，数据稳定可靠，实时显示温度和曲线