## Sheet1
《密度折光仪在线校准装置的研发》委托加工服务项目需求一览表
序号 | 询价项目名称 | 服务内容要求 | 单位 | 数量 | 其它说明
1 | 结构细化设计 | 根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”和“（2）非标零部件加工清单”、“3.相关图纸”，报价商自行完成非标零部件件细化设计。设计所需工具由报价商自行提供。 经使用方同意，报价商可根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”对非标零部件进行重新设计或增加必要的非标零部件。 | 项 | 1 | （1）主要服务内容清单
2 | 电气设计 | 根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”和“3.相关图纸”，报价商自行完成电气细化设计。设计所需工具由报价商自行提供。 | 项 | 1
3 | 软件设计 | 根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”和“3.相关图纸”，报价商自行完成软件设计，包含但不限于人机交互、测试控制软件等。设计所需工具由报价商自行提供。 | 项 | 1
4 | 非标零部件加工 | 相关要求见“（2）非标零部件加工清单”。报价商自行提供非标零部件件加工所需的工具和材料。 | 套 | 1
5 | 出厂前的组装 | 根据“（2）非标零部件加工清单”的技术要求，完成各零部件组装。报价商自行提供组装所需的工具和材料，如紧固件、密封件等。 | 项 | 1
6 | 出厂调试测试 | 根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”和“（2）非标零部件加工清单”和“3.相关图纸”，对加工、组装后的零部件、模块、完整系统进行测试，测试结果应符合“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”的相关要求 | 项 | 1
7 | 包装 | 采用适合于陆路和航空运输的稳定可靠的包装方式。包装物不回收。 | 项 | 1
8 | 物流运输 | 以采购人指定的目的地为终点，采用陆路和航空运输等方式。运输过程中发生的损坏等由中标供货商负责。 | 项 | 1
9 | 现场安装 | 根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”和“（2）非标零部件加工清单”，对加工、组装后的零部件、模块、完整系统进行现场安装。 | 项 | 1
10 | 现场调试测试 | 根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”和“（2）非标零部件加工清单”和“3.相关图纸”，对加工、组装后的零部件、模块、完整系统进行测试，测试结果应符合“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”的相关要求。 | 项 | 1
11 | 使用培训 | 根据“1．关键技术指标”、“2. 通用技术要求”和本招标文件关于培训的要求，对使用人员进行培训。 | 项 | 1
12 | 设备主机箱 | 外形尺寸（mm）：1400x660x2000 前面板5mm铝合金展板：3块 铝型材缝隙挡条：3根 前面板有机玻璃观察窗：1块 后门左右通高推拉门配透明有机玻璃：2块 高精度 低摩擦 箱式直线轴承 ：4套 高精度镀铬导向光轴 ：2根 橡胶限位减震器：6件 铝合金加长门把手：2套 骨架材质：铝型材 铝型材专用连接件 钣金挡板材质：铝合金 福马脚轮：4个 密度计安装支架：3组 折光仪安装支架：3组 铝型材封套：4套 主机箱底板：1块 主机箱顶板：1块 主机箱侧板：4块 | 套 | 1 | （2）非标零部件加工清单
13 | 电控柜 | 外形尺寸（mm）：800*2000*600 内置安装板尺寸（mm）：700*1000 内置层板: 2块 键盘推拉抽屉：1个 显示器支托臂：1个 可实现显示器的转动和升降调节 电控柜开门亮灯：1个 风扇散热：1套 可移动脚轮：4个 急停开关：1个 | 台 | 1
14 | 静态增压装置 | 材质：316L不锈钢 压力范围：0~3.5MPa 按图纸加工 | 台 | 1
15 | 脱气分离器 | 材质：316L不锈钢 按图纸加工 | 台 | 1
16 | 夹套管路 | 材质：316L不锈钢 按图纸加工 | 米 | 6
17 | 循环储液罐 | 材质：316L不锈钢 容积：5L | 套 | 1
18 | 加液系统安装架 | 材质：304不锈钢 按图纸加工 | 套 | 1
19 | 卡盘卡套管快装接头 | 材质：316L不锈钢 尺寸：外径12.7mm | 件 | 6
20 | 卡盘卡套管快装接头 | 材质：316L不锈钢 尺寸：外径10mm | 件 | 12
21 | 卡盘转换接头 | 材质：316L不锈钢 尺寸：卡盘25.4x卡盘34 | 件 | 6
22 | 卡盘转换接头 | 材质：316L不锈钢 尺寸：卡盘25.4x卡盘50.5 | 件 | 6
23 | 卡盘转换接头 | 材质：316L不锈钢 尺寸：卡盘25.4x卡盘64 | 件 | 6
24 | 折光仪适配器 | 材质：316L不锈钢 尺寸：外径2.5”in | 件 | 2
25 | 折光仪适配器 | 材质：316L不锈钢 尺寸：外径3.0”in | 件 | 1
26 | 折光仪适配器转接器 | 材质：316L不锈钢 尺寸：外径2.5”转3.0”in | 件 | 1
27 | 卡盘短接软管 | 316L不锈钢卡盘+聚四氟乙烯耐高压编织软管 长度：0.5m | 根 | 3
1.关键技术指标： （1）加工成品密度测量参数符合JJF 2164-2024 《在线振动管液体密度计校准规范》中0.1级的要求； （2）加工成品对折光率测量模块样品出、入口的样品具备温度监测功能，监测分辨力为0.0.001℃，扩展不确定度优于0.02℃（k=2）； （3）加工成品对流路介质具备温度控制功能，温度控制范围为（10~70）℃，循环状态下温度波动不超过0.05℃/30min。 （4）管路无渗漏。 2. 通用技术要求 （1）锐角倒钝，去除毛刺和飞边，未注倒角0.5x45°； （2）金属平面采用拉丝或抛光工艺，表面不得有划痕等制造缺陷； （3）未注公差尺寸按GB/T1804-2000标准m级精度执行； （4）未注形位公差按GB/T1184-1996标准K级精度执行。
3.相关图纸：
（1）静态增压装置
（2）脱气分离器
（3）夹套管路
（4）加液系统安装架
（5）设备总体外形示意图